ГОСТ 8.563.3-97

УДК 681.121.842(08).006.354                                                                                        Группа Т86

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления

ПРОЦЕДУРА И МОДУЛЬ РАСЧЕТОВ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Measurement of liquids and gases flow rate and quantity by differential pressure method.

Procedure and module of calculations. Software

Дата введения 1999-01-01

МКС 17.020

ОКСТУ 0008

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Фирмой «Газприборавтоматика» РАО «Газпром», Всероссийским научно-исследовательским центром стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ (ВНИЦСМВ) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11-97 от 25 апреля 1997 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 декабря 1997 г. № 410 межгосударственный стандарт ГОСТ 8.563.3-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД 50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает программное обеспечение расчета расхода и количества жидкостей и газов (далее - среда), а также расчета погрешностей определения расхода и количества сред.

Листинги программ, приведенные в настоящем стандарте, разработаны согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 8.563.1 и ГОСТ 8.563.2.

# 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.563.1-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия

ГОСТ 8.563.2-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств

ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки

ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости

ГОСТ 30319.3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния

# 3 ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Процедура расчета расхода и количества жидкостей и газов (далее - процедура) написана на алгоритмическом языке ТУРБО ПАСКАЛЬ 7.0. Обращение к процедуре - QCALC.

## 3.1 Исходные данные

Исходные данные передаются в процедуру QCALC в виде глобальных параметров; для работы процедуры необходимо использовать модули Dos и Сrt.

3.1.1 NNit - порядковый номер измерительного трубопровода.

3.1.2 NSubA[NNit] - номер среды (таблица 1).

Таблица 1 - Наименование и номер среды

| Среда | NSubA[NNit] | Среда | NSubA[NNit] |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 0 | Метанол | 16 |
| Метан | 1 | Метилмеркаптан | 17 |
| Этан | 2 | Моноксид углерода | 18 |
| Пропан | 3 | Диоксид углерода | 19 |
| Изобутан | 4 | Сероводород | 20 |
| н-Бутан | 5 | Диоксид серы | 21 |
| Изопентан | 6 | Водяной пар | 22 |
| н-Пентан | 7 | Вода | 23 |
| Гексан | 8 | Кислород | 24 |
| Гептан | 9 | Воздух | 25 |
| Октан | 10 | Гелий | 26 |
| Ацетилен | 11 | Неон | 27 |
| Этилен | 12 | Аргон | 28 |
| Пропилен | 13 | Водород | 29 |
| Бензол | 14 | Аммиак | 30 |
| Толуол | 15 | Азот | 31 |

3.1.3 NMethKA[NNit] - номер метода расчета коэффициента сжимаемости природного газа по ГОСТ 30319.2 (таблица 2).

Таблица 2 - Наименование и номер метода расчета

| Метод расчета | NMethKA[NNit] |
| --- | --- |
| NX19 мод. | 0 |
| GERG-91 мод. | 1 |
| AGA8-92DC | 2 |
| ВНИЦСМВ | 3 |

3.1.4 NSuzA[NNit] - номер типа сужающего устройства (таблица 3).

Таблица 3 - Наименование и номер типа сужающего устройства

| Тип сужающего устройства | NsuzA[NNit] |
| --- | --- |
| Диафрагма | 0 |
| Сопло ИСА 1932 | 1 |
| Сопло Вентури | 2 |
| Труба Вентури (литой входной конус) | 3 |
| Труба Вентури (обработанный входной конус) | 4 |
| Труба Вентури (сварной входной конус) | 5 |

3.1.5 YR - массив концентраций 16 компонентов природного газа, молярные доли (таблица 4).

Таблица 4 - Наименование компонента и его порядковый номер в массиве

| Наименование компонента | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Метан | 1 |
| Этан | 2 |
| Пропан | 3 |
| н-Бутан | 4 |
| Изобутан | 5 |
| н-Пентан | 6 |
| Изопентан | 7 |
| Гексан | 8 |
| Гептан | 9 |
| Октан | 10 |
| Азот | 11 |
| Диоксид углерода | 12 |
| Сероводород | 13 |
| Гелий | 14 |
| Моноксид углерода | 15 |
| Водород | 16 |

3.1.6 Параметры среды

Roc - плотность природного газа при стандартных условиях, кг/м3.

(стандартные условия: рс = 1,01325 бар, tс = 20 °С)1).

Ya - концентрация азота в природном газе, молярные доли.

Yy - концентрация диоксида углерода в природном газе, молярные доли.

Р - давление среды, бар.

Т - температура среды, °С.

_____________

1) Условные обозначения параметров при стандартных условиях - по ГОСТ 8.563.1 и ГОСТ 8.563.2.

3.1.7 Характеристики сужающего устройства

AlfaSU - температурный коэффициент линейного расширения материала сужающего устройства, 1/°С.

Dd20 - диаметр отверстия сужающего устройства при 20 °С, мм.

Rn - начальный радиус закругления входной кромки диафрагмы, мм.

TauP - период поверки диафрагмы, год.

Dp - перепад давления на сужающем устройстве, бар.

3.1.8 SodSuA[NNit] - номер способа отбора давления на диафрагме:

1) 0 - угловой;

2) 1 - фланцевый;

3) 2 - трехрадиусный.

3.1.9 Характеристики измерительного трубопровода

AlfaT - температурный коэффициент линейного расширения материала измерительного трубопровода, 1/°С.

Dt20 - внутренний диаметр измерительного трубопровода при 20 °С, мм.

Rsh - эквивалентная шероховатость материала измерительного трубопровода, мм.

3.1.10 TauAv - время, за которое определяют количество среды, ч.

3.1.11 VarRoA[NNit] - номер способа определения плотности природного газа при рабочих условиях.

1) 0 - плотность рассчитывают по ГОСТ 30319.1;

2) 1 - плотность измеряют. Rot - измеренное значение плотности.

## 3.2 Выходные данные

Ro - плотность среды при рабочих условиях, кг/м3.

КZ - коэффициент сжимаемости среды.

Кaрра - показатель адиабаты среды.

Mu - динамическая вязкость среды, мкПа·с.

Qc - объемный расход среды, приведенный к стандартным условиям, м3/ч.

Vc - объем среды (количество среды, выраженное в кубических метрах), приведенный к стандартным условиям, м3.

Vm - масса среды (количество среды, выраженное в тоннах), т.

Нs[1] - высшая удельная теплота сгорания среды, МДж/м3.

Hs[2] - низшая удельная теплота сгорания среды, МДж/м3.

## 3.3 Листинг процедуры расчета расхода и количества жидкостей и газов

В нижеприведенной процедуре вызываются две внешние программы:

1) TpNg.exe - расчет теплофизических свойств природного газа в соответствии с требованиями ГОСТ 30319.2 и ГОСТ 30319.3;

2) TpSubs.exe - расчет теплофизических свойств компонентов природного газа и продуктов его переработки в соответствии с требованиями ГОСТ 30319.1.

Типы используемых переменных: Fl: text; NNit: byte, Dd, Dt, Dd20, Dt20, RSh, Rn, TauP, AlfaT, AlfaSU, Roc, Ya, Yy, Dp, P, T, Ro, Rot, Mu, Kappa, KZ, Eps, KSh, Kk, Cb, KRe, Re, Vc, Vm, TauAv: real; NSubA, NSuzA, SodSuA, NMethKA, VarRoA: array[1..30] of byte; YR: array[l..16] of real; Hs: array[1..2] of real;

Procedure Qcalc;

var

I, IBeg, IFin: byte; Code: integer;

Bet, Bet4, Ec, Rd, Psi, Rk, L1, L2, Alfa, Qcb, ARe, RO, KCb, Qc, Vcv, Log: real;

HsS: string[10];

label

1,3;

const

RocSubs: array[1..31] of real = (0.6682, 1.2601, 1.8641, 2.488,

2.4956, 3.147, 3.174, 3.898, 4.755,

5.812, 1.09, 1.1733, 1.776, 3.469,

4.294, 1.587, 2.045, 1.1649, 1.8393,

1.4311, 2.718, 0.787, 998.23,

1.33116, 1.20445, 0.16631, 0.8385,

1.6618, 0.08375, 0.716, 1.1649);

HsSubsl: array[1..31] of real = (37.12, 65.43, 93.85, 122.8, 123.6, 0.0,

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 54.47, 59.04, 86.88,

0.0, 0.0, 0.0, 52.70, 11.77, 0.0, 23.61,

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,

11.88, 16.11, 0.0);

HsSubs2: array[1..31] of real = (33.43, 59.87, 86.37, 113.4, 114.1, 0.0,

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 52.62, 55.34, 81.29,

0.0, 0.0, 0.0, 48.94, 11.77, 0.0, 21.75,

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,

10.04, 13.32, 0.0);

CalcTpNg = ‘TpNg.exe’; CalcTpSubs = ‘TpSubs.exe’;

begin { QCalc }

{Расчет физических свойств среды}

assign(Fl. ‘IRD’); rewrite(Fl);

if NSubA[NNit] = 0 then begin

writeln(Fl, NMethKA[NNit]);

ifNMethKA[NNit] >= 2 then begin

IBeg:= 1;

repeat

I Fin := IBeg + 3;

for I := IBeg to IFin do write(Fl, YR[I]:14,BL);

writeln(Fl);

IBeg := IFin + 1

until IBeg > 16;

end

else

writeln(Fl, Roc:14, Bl, Ya:14, Bl, Yy:14);

end

else

writeln(Fl, NSubA[NNit]);

writeln(Fl, P:14, Bl, T:14);

close(Fl);

TextColor(7);

gotoxy(19,9);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,10);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,11);

write(‘|	|’);

TextColor(135);

write(‘ЖДИТЕ’);

TextColor(7);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,12);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,13);

writeln(‘|ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАСЧЕТ|’);

gotoxy(19,14);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,15);

writeln(‘|	|’);

if NSubA[NNit] = 0 then begin

gotoxy(21,12);

swapvectors; exec(CalcTpNg, CalcTpNg); swapvectors;

TextColor(7);

gotoxy(19,9);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,10);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,11);

write(‘|	|’);

TextColor(135);

write(‘ЖДИТЕ’);

TextColor(7);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,12);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,13);

writeln(‘|ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАСЧЕТ|’);

gotoxy(19,14);

writeln(‘|	|’);

gotoxy(19,15);

writeln(‘|	|’);

end

else begin

swapvectors; exec(CalcTpSubs, CalcTpSubs); swapvectors;

Roc := RocSubs[NSubA[NNit]]

end;

assign(Fl, ‘IRD’): reset(R);

if (NSubA[NNit] = 0) and (NMethKA[NNit] >= 2) then

readln(Fl, Roc);

if NSubA[NNit] = 0 then begin

readln(Fl, Hs[1], Hs[2]);

for I := I to 2 do begin

Str(Hs[1]:10,HsS);Val(HsS,Hs[1],Code)

end;

end

else begin

Hs[1] := HsSubs1[NSubA[NNit]]; Hs[2] := HsSubs2[NSubA[NNit]]

end;

readln(Fl, Ro, Kappa, Mu);

close(Fl); erase(Fl);

if (NSubA[NNit] = 0) and (VarRoA[NNit] = 1) then Ro := Rot;

KZ := P * Roc * 293.15 / Ro / (Т + 273.15) / 1.01325;

if NSubA[NNit] = 0 then str(Roc:6:4, RocStr);

{Расчет: 1) диаметров сужающего устройства и измерительного трубопровода при рабочей температуре; 2) относительного диаметра; 3) коэффициента скорости входа}

Dd := (1.0 + AlfaSU * (Т - 20.0)) * Dd20;

Dt := (1.0 + AlfaT * (Т - 20.0)) * Dt20;

Bet := Dd / Dt; Bet4 := sqr(Bet) * sqr(Bet);

Ec := 1.0/sqrt1.0 - Bet4);

{Расчет коэффициента расширения}

Eps := 1.0;

if NSubA[NNit] <> 23 then begin

if NSuzA[NNit] = 0 then

Eps := 1.0 - (0.41 + 0.35 * Bet4) * Dp / P / Kappa;

if NSuzA[NNit] <> 0 then begin

Psi := 1.0 - Dp/ P;

Eps := Kappa * r_(Psi, 2.0 / Kappa) / (Kappa - 1.0) *

(1.0 - Bet4) / (1.0 - Bet4 * r_(Psi, 2.0 / Kappa))*

(1.0 - r_(Psi, (Kappa - 1.0) / Kappa)) / (1.0 - Psi);

Eps := sqrt(Eps)

end;

end;

{Расчет поправочного коэффициента на шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода без учета числа Рейнольдса}

KSh := 1.0;

if(NSuzA[NNit] <= 2) and (RSh <> 0.0) then begin

ARe := 0.5; Rd := RSh / Dt; Log := Ln(Rd * 1.e4) / 2.3026;

ifNSuzA[NNit] = 0 then begin

if Log <= (1.0 / 10.0 / Bet4 + 8.0) / 14.0 then begin

R0 := 0.0; goto 1;

end;

R0 := 0.07 *Log - 0.04

end

else begin

if Log <= (1.0 / 10.0 / Bet4 + 5.0) / 9.0 then begin

R0:= 0.0; goto 1;

end;

R0 := 0.045 * Log - 0.025

end;

KSh :== 1.0 + Bet4 * R0 * ARe

end;

1:;

{Расчет поправочного коэффициента на притупление входной кромки отверстия диафрагмы}

Kk:= 1.0;

if (NSuzA[NNit] = 0) and (Dd20 < 125.0) then begin

ifTauP = 0.0 then Rk := Rn;

ifTauP = 1.0 then Rk := 0.0292 + 0.85 * Rn;

if(TauP <> 0.0) and (TauP <> 1.0) then

Rk := 0.195 - (0.195 - Rn) * (1.0 - Exp(-TauP / 3.0)) * 3.0 / TauP;

Kk := 1.0547 - 0.0575 * Exp(-149.0 * Rk / Dd) end;

{Расчет коэффициента истечения при числе Рейнольдса, стремящемся к бесконечности}

if NSuzA[NNit] = 0 then begin

L1 := 0.0; L2 := 0.0;

if SodSuA[NNit] = 1 then begin

L1 :=25.4/Dt; L2 := L1;

if L1 >= 0.4333 then L1 := 0.039 else L1 := 0.09 * L1

end;

if SodSuA[NNit] = 2 then begin L1 := 0.039; L2 := 0.47 end;

Cb := 0.5959 + 0.0312 * r_(Bet, 2.1) - 0.184 sqr(Bet4) +

L1 * Bet4 / (1.0 - Bet4) - 0.0337 * L2 * r_(Bet, 3)

end;

if NSuzA[NNit] = 1 then Cb := 0.99 - 0.2262 * r_(Bet, 4.1);

{ Для сопла Вентури Cb = С, так как KRe = 1 }

if NSuzA[NNit] = 2 then Cb := 0.9858 - 0.196 r_(Bet, 4.5);

{ Для труб Вентури Cb = С = const, так как KRe = 1 и Re > 2.е5 }

case NSuzA[NNit] of

3: Cb = 0.984;

4: Cb = 0.995;

5: Cb = 0.985 end;

{Расчет коэффициента расхода сужающего устройства и расхода при числе Рейнольдса, стремящемся к бесконечности}

Alfa := Cb * Ее;

Qcb := 0.039986 Alfa * KSh * Kk * Eps * sqr(Dd) * sqrt(1.e3 * Dp* Ro) / Roc;

Re := 4.e6 * Qcb * Roc / 3.6 / 3.141592653 / Mu / Dt;

{ Расчет поправочного коэффициента на число Рейнольдса }

case NSuzA[NNit] of

0: KRe = 1.0 + 1.426 / (1.0 + Cb * r_(Re, 0.75) / 64.28 / r_(Bet, 2.5));

1: KRe = 1.0 + 0.86 / (1.0 + Cb * r_(Re, 1.15) / 923.9 / sqr(Bet) / (33.0 * r_(Bet, 2.15)- 17.5));

2: KRe = 1.0;

3: KRe = 1.0;

4: KRe = 1.0;

5: KRe = 1.0;

end;

{Определение действительного значения числа Рейнольдса}

Re := Re * KRe;

{Расчет поправочного коэффициента на шероховатость внутренней поверхности измерительного трубопровода с учетом числа Рейнольдса для всех сужающих устройств, кроме труб Вентури}

if (NSuzA[NNit] <= 2) and (RSh <> 0.0) then begin

Qcb := Qcb / KSh;

if Re > 1.e4 then begin

if Re < 1.e6 then ARe := 1.0 - sqr(Ln(Re) / 2.3026 - 6.0) / 4.0

elseARe := 1.0;

KSh:= 1.0 + Bet4 * R0 * ARe

end;

if (Re <= 1.e4) or (KSh <= 1.0005) then KSh := 1.0;

Qcb := Qcb * KSh

end;

{Определение коэффициента истечения для труб Вентури в зависимости от числа Рейнольдса}

if (Re < 2.e5) and (NSuzA[NNit] > 2) then

case NSuzA[NNit] of

3: begin

if Re <= 6.e4 then Cb := 0,957;

if (Re > 6.e4) and (Re <= 1.e5) then Cb := 0.966;

if (Re > 1.e5) and (Re <= 1.5e5) then Cb := 0.976;

if Re > 1.5e5 then Cb := 0.982

end;

4: begin

if Re <= 4.e4 then Cb := 0.970;

if (Re > 4.e4) and (Re <= 8.e4) then Cb := 0.977;

if (Re > 8.e4) and (Re <= 1.2e5) then Cb := 0.992;

ifRe> 1.2e5 then Cb := 0.998

end;

5: begin

if Re <= 6.e4 then Cb := 0.960;

if (Re > 6.e4) and (Re <= 1.e5) then Cb :-= 0.970;

if Re > 1.e5 then Cb := 0.980

end;

end;

KCb:= 1.0;

{Определение поправки на коэффициент истечения для труб Вентури в зависимости от числа Рейнольдса}

if (Re < 2.e5) and (NSuzA[NNit] > 2) then

case NSuzA[NNit] of

3: KCb = Cb/0.984;

4: KCb = Cb/0.995;

5: KCb = Cb/0.985;

end;

{Расчет расхода и количества среды при действительном значении числа Рейнольдса}

Qc := Qcb * KRe * KCb; Vcv := Qc * TauAv; Vc := Vcv;

if(NSubA[NNit] = 22) or (NSubA[NNit] = 23) then

Vm := Vcv * Roc / 1000.0;

end; { QCalc }

{-------------------------------------------------------------------------------------}

function r_(A, R: real): real;

function r_; begin r_:=exp(R*ln(A)) end;

# 4 МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Все процедуры и функции модуля расчета погрешности определения расхода и количества жидкостей и газов (далее - модуль ERRQSNX) написаны на алгоритмическом языке ТУРБО ПАСКАЛЬ 7.0. Обращение к модулю ERRQSNX осуществляется с помощью оператора вызова основной процедуры QS.

## 4.1 Исходные данные

Исходные данные передаются в процедуры модуля ERRQSNX в виде глобальных параметров; для работы процедур модуля необходимо использовать модули dos и Crt.

4.1.1 NSubA[NNit], NSuzA[NNit], NMethKA[NNit], SodSuA[NNit], VarRoA[NNit], Dd20, Dt20, AlfaT, AlfaSU, RSh, Rn, TauP, TauAv - см. 3.1.

4.1.2 VarPA[NNit] - номер варианта измерения давления:

1) 0 - измеряют избыточное давление;

2) 1 - измеряют абсолютное давление.

4.1.3 NVarYA[NNit] - номер варианта задания концентраций компонентов природного газа:

1) 0 - задание полного компонентного состава (см. 3.1.5);

2) 1 - задание концентраций азота и диоксида углерода.

4.1.4 Характеристики гидравлических сопротивлений

AmountR - количество гидравлических сопротивлений до сужающего устройства (от 2 до 9).

NRA[J] - массив номеров, характеризующих тип гидравлических сопротивлений, которые расположены до сужающего устройства (1  J  9) (таблица 5).

Таблица 5 - Наименование (тип) гидравлических сопротивлений и их номер

| Наименование (тип) гидравлического сопротивления | Номер |
| --- | --- |
| Пробковый кран | 1 |
| Запорный клапан (вентиль) | 2 |
| Затвор (заслонка) | 3 |
| Конфузор, сужение | 4 |
| Диффузор, расширение | 5 |
| Отвод (колено), тройник | 6 |
| Струевыпрямитель | 7 |
| Симметричное резкое сужение | 8 |
| Симметричное резкое расширение | 9 |
| Задвижка, равнопроходный шаровой кран | 10 |
| Группа колен в одной плоскости или разветвляющийся поток | 11 |
| Группа колен в разных плоскостях или смешивающиеся потоки | 12 |
| Гильза термометра, плотномера или карман диаметром  0,03 D | 13 |
| Гильза термометра, плотномера или карман диаметром  0,13 D | 14 |
| Сопротивление неопределенного типа | 15 |

LRA[J] - отношение расстояния от сужающего устройства до гидравлического сопротивления (включая гидравлическое сопротивление за сужающим устройством) к диаметру измерительного трубопровода (1  J  10).

4.1.5 Характеристики сужающего устройства

DAC[1] - толщина материала диафрагмы, мм.

DAC[2] - предел текучести материала диафрагмы при 20 °С, МПа.

DAC[3] - модуль Юнга материала диафрагмы при 20 °С, МПа.

4.1.6 Характеристики измерительного трубопровода

ТАС[1] - эксцентриситет между осями измерительного трубопровода и сужающего устройства, мм.

ТАС[2] - расстояние от уступа до отверстия для отбора давления, мм.

ТАС[3] - высота уступа между двумя секциями измерительного трубопровода, мм.

4.1.7 Характеристики измерительного комплекса (измерение перепада давления)

SIZMDPD - номер варианта состава измерительного комплекса:

1) 0 - средство измерений с линейной функцией преобразования;

2) 1 - средство измерений с квадратичной функцией преобразования;

3) 2 - измерительный преобразователь и средство измерений с линейной функцией преобразования:

4) 3 - измерительный преобразователь и средство измерений с квадратичной функцией преобразования:

5) 4 - измерительный преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования;

6) 5 - измерительный преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с квадратичной функцией преобразования;

7) 6 - измерительный преобразователь, средство измерений с квадратичной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования;

8) 7 - измерительный преобразователь, корнеизвлекающий преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования.

EDPA[J] - массив погрешностей измерительного комплекса (таблицы 6, 7, 8).

Таблица 6 - Наименование погрешности средства измерений или измерительного преобразователя и ее номер (J) в массиве EDPA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 1 |
| Случайная составляющая, % | 2 |
| Класс точности, % | 3 |
| Линейность, % | 4 |
| Гистерезис, % | 5 |
| Повторяемость, % | 6 |
| Стабильность, % | 7 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 8 |
| Удельная погрешность, обусловленная изменением напряжения, %/В | 9 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 10 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением сопротивления, % | 11 |
| Удельная погрешность, обусловленная изменением статического давления, %/бар | 12 |

Таблица 7 - Наименование погрешности средства измерений или корнеизвлекающего преобразователя и ее номер (J) в массиве EDPA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 13 |
| Случайная составляющая, % | 14 |
| Класс точности, % | 15 |
| Линейность, % | 16 |
| Гистерезис, % | 17 |
| Повторяемость, % | 18 |
| Стабильность, % | 19 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 20 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения, % | 21 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 22 |

Таблица 8 - Наименование погрешности средства измерений и ее номер (J) в массиве EDPA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 23 |
| Случайная составляющая, % | 24 |
| Класс точности, % | 25 |
| Линейность, % | 26 |
| Гистерезис, % | 27 |
| Повторяемость, % | 28 |
| Стабильность, % | 29 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 30 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения, % | 31 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 32 |

EDPA[33] - систематическая составляющая погрешности планиметра (или интегратора), %.

EDPA[34] - случайная составляющая погрешности планиметра (или интегратора), %.

EDPA[35] - верхний предел измерения перепада давления, бар.

4.1.8 Характеристики измерительного комплекса (измерение давления)

SIZMPD - номер варианта состава измерительного комплекса:

1) 0 - средство измерений с линейной функцией преобразования;

2) 1 - средство измерений с квадратичной функцией преобразования;

3) 2 - измерительный преобразователь и средство измерений с линейной функцией преобразования;

4) 3 - измерительный преобразователь и средство измерений с квадратичной функцией преобразования;

5) 4 - измерительный преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования;

6) 5 - измерительный преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с квадратичной функцией преобразования;

7) 6 - измерительный преобразователь, средство измерений с квадратичной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования.

EPA[J] - массив погрешностей измерительного комплекса (таблицы 9, 10).

Таблица 9 - Наименование погрешности средства измерений или измерительного преобразователя и ее номер (J) в массиве EPA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 1 |
| Случайная составляющая, % | 2 |
| Класс точности, % | 3 |
| Линейность, % | 4 |
| Гистерезис, % | 5 |
| Повторяемость, % | 6 |
| Стабильность, % | 7 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 8 |
| Удельная погрешность, обусловленная изменением напряжения, %/В | 9 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 10 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением сопротивления, % | 11 |

Таблица 10 - Наименование погрешности средства измерений и ее номер (J) в массиве EPA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 12 |
| Случайная составляющая, % | 13 |
| Класс точности, % | 14 |
| Линейность, % | 15 |
| Гистерезис, % | 16 |
| Повторяемость, % | 17 |
| Стабильность. % | 18 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 19 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения, % | 20 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 21 |

ЕРА[22] - систематическая составляющая погрешности планиметра (или интегратора), %.

ЕРА[23] - случайная составляющая погрешности планиметра (или интегратора), %.

ЕРА[24] - основная погрешность барометра, %.

ЕРА[25] - верхний предел измерения атмосферного давления, бар.

ЕРА[26] - верхний предел измерения давления, бар.

4.1.9 Характеристики измерительного комплекса (измерение температуры)

SIZMTD - номер варианта состава измерительного комплекса:

1) 0 - термометр;

2) 1 - измерительный преобразователь и средство измерений с линейной функцией преобразования;

3) 2 - измерительный преобразователь и средство измерений с квадратичной функцией преобразования;

4) 3 - измерительный преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования;

5) 4 - измерительный преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с квадратичной функцией преобразования;

6) 5 - измерительный преобразователь, средство измерений с квадратичной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования;

7) 6 - измерительный преобразователь, вторичный преобразователь, средство измерений с линейной функцией преобразования и планиметр (или интегратор) с линейной функцией преобразования.

ETA[J] - массив погрешностей измерительного комплекса (таблицы 11, 12, 13).

ЕТА[0] - абсолютная погрешность термометра, °С.

Таблица 11 - Наименование погрешности измерительного преобразователя и ее номер (J) в массиве ETA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 1 |
| Случайная составляющая, % | 2 |
| Класс точности, % | 3 |
| Линейность, % | 4 |
| Гистерезис, % | 5 |
| Повторяемость, % | 6 |
| Стабильность, % | 7 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 8 |
| Удельная погрешность, обусловленная изменением напряжения, %/В | 9 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 10 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением сопротивления, % | 11 |

Таблица 12 - Наименование погрешности средства измерений или вторичного преобразователя и ее номер (J) в массиве ETA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 12 |
| Случайная составляющая, % | 13 |
| Класс точности, % | 14 |
| Линейность, % | 15 |
| Гистерезис, % | 16 |
| Повторяемость, % | 17 |
| Стабильность, % | 18 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 19 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения, % | 20 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 21 |

Таблица 13 - Наименование погрешности средства измерений и ее номер (J) в массиве ETA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 22 |
| Случайная составляющая, % | 23 |
| Класс точности, % | 24 |
| Линейность, % | 25 |
| Гистерезис, % | 26 |
| Повторяемость, % | 27 |
| Стабильность, % | 28 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 29 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения, % | 30 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 31 |

ЕТА[32] - систематическая составляющая погрешности планиметра (или интегратора), %.

ЕТА[33] - случайная составляющая погрешности планиметра (или интегратора), %.

ЕТА[34] - верхний предел измерения температуры, °С.

ЕТА[35] - нижний предел измерения температуры, °С.

4.1.10 Характеристики измерительного комплекса (измерение плотности природного газа при стандартных условиях)

EROSA[J] - массив погрешностей измерительного комплекса (таблица 14).

Таблица 14 - Наименование погрешности измерительного преобразователя и ее номер (J) в массиве EROSA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 1 |
| Случайная составляющая, % | 2 |
| Класс точности, % | 3 |
| Повторяемость, % | 4 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 5 |

EROSA[6] - относительная погрешность средства измерений, %.

EROSA[7] - EROSA[22] - относительные погрешности измерения концентраций компонентов природного газа (см. 3.1.5), %.

4.1.11 ErrTau - погрешность определения интервала времени TauAV, %.

4.1.12 DHD - абсолютная погрешность хода приводного механизма диаграммы, мин.

4.1.13 Параметры эксплуатации (измеряемые за определенный промежуток времени - месяц, год и т.д.)

T1LO, Т1НО - нижнее и верхнее значения температуры окружающей среды, определяемые измерительным преобразователем, °С.

T2LO, Т2НО - нижнее и верхнее значения температуры окружающей среды, определяемые средством измерений, °С.

UL, UH - нижнее и верхнее значения напряжения питания, В.

TLG, THG - нижнее и верхнее значения температуры среды, °С.

PLG, PHG - нижнее и верхнее значения давления среды, бар.

DPL, DPH - нижнее и верхнее значения перепада давления на сужающем устройстве, бар.

ROSL, ROSH - нижнее и верхнее значения плотности природного газа при стандартных условиях, кг/м3.

YIM[J,1] - верхние значения концентраций компонентов природного газа (1  J  16, см. 3.1.5).

YIM[J,2] - нижние значения концентраций компонентов природного газа (1  J  16, cм. 3.1.5).

RoL, RoH - нижнее и верхнее значения плотности природного газа при рабочих условиях, кг/м3.

4.1.14 Характеристика измеряемых параметров:

IfConstRo = 0, если плотность природного газа при стандартных условиях - непрерывно измеряемая величина; IfConstRo = 1, если плотность природного газа при стандартных условиях - условно-постоянная величина;

IfConstY = 0, если концентрации компонентов природного газа - непрерывно измеряемые величины; IfConstY = 1, если концентрации компонентов природного газа - условно-постоянные величины;

IfConstP = 0, если давление среды - непрерывно измеряемая величина; IfConstP = 1, если давление среды - условно-постоянная величина;

IfConstT = 0, если температура среды - непрерывно измеряемая величина; IfConstT = 1, если температура среды - условно-постоянная величина;

IfConstDp = 0, если перепад давления - непрерывно измеряемая величина; IfConstDp = 1, если перепад давления - условно-постоянная величина.

4.1.15 Характеристика измерительного комплекса (измерение плотности природного газа при рабочих условиях)

ErowA[J] - массив погрешностей измерительного комплекса (таблицы 15, 16).

Таблица 15 - Наименование погрешности измерительного преобразователя и ее номер (J) в массиве ErowA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 1 |
| Случайная составляющая, % | 2 |
| Класс точности, % | 3 |
| Линейность, % | 4 |
| Гистерезис, % | 5 |
| Повторяемость, % | 6 |
| Стабильность, % | 7 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 8 |
| Удельная погрешность, обусловленная изменением напряжения, %/В | 9 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 10 |

Таблица 16 - Наименование погрешности корнеизвлекающего средства измерений и ее номер (J) в массиве ERowA[J]

| Наименование погрешности | J |
| --- | --- |
| Систематическая составляющая, % | 11 |
| Случайная составляющая, % | 12 |
| Класс точности, % | 13 |
| Линейность, % | 14 |
| Гистерезис, % | 15 |
| Повторяемость, % | 16 |
| Стабильность, % | 17 |
| Удельная температурная погрешность, %/°С | 18 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения, % | 19 |
| Дополнительная погрешность, обусловленная вибрацией, % | 20 |

ERowA[21] - верхний предел измерения плотности газа при рабочих условиях, кг/м3.

ERowA[22] - нижний предел измерения плотности газа при рабочих условиях, кг/м3.

## 4.2 Выходные данные

RO, KAPPA, MU, QC, VC, VM, HS[1], HS[2] - см. 3.2.

HSV[1] - высшая теплота сгорания (энергосодержание) среды, МДж.

HSV[2] - низшая теплота сгорания (энергосодержание) среды, МДж.

EQR - случайная составляющая относительной погрешности расчета расхода среды для измерительного трубопровода с порядковым номером NNit.

EQS - систематическая составляющая относительной погрешности расчета расхода среды для измерительного трубопровода с порядковым номером NNit.

EQ1 - полная относительная погрешность расчета расхода среды для измерительного трубопровода с порядковым номером NNit.

EVC - полная относительная погрешность расчета количества среды для измерительного трубопровода с порядковым номером NNit за время TauAV.

ЕН[1] - полная относительная погрешность расчета высшей теплоты сгорания среды для измерительного трубопровода с порядковым номером NNit.

ЕН[2] - полная относительная погрешность расчета низшей теплоты сгорания среды для измерительного трубопровода с порядковым номером Nnit.

## 4.3 Листинг модуля расчета погрешности определения расхода и количества жидкостей и газов

4.3.1 Типы используемых переменных:

FL: text; NNIT, IERR, SIZMDPD, SIZMPD, SIZMTD: byte; T1HO, T1LO, UH, UL, PHG, PLG, THG, TLG, DPH, DPL, T2HO, T2LO, ROSH, ROSL, EDPS, EDPR, EDP, EPS, EPR, EP, ETS, ETR, ET, EROSS, EROSR, EROS, EROWS, EROWR, EROW, EQS, EQR, EQ1, EVC, DD20, DT20, DD, DT, ALFAT, ALFASU, RSH, RN, TAUP, TAUAV, ERRTAU, DHD, RO, KAPPA, MU, VM, ROSC, QC, VCV, VC, RoH, RoL, RoM: real; RocStr: string[6]; LRA: array [1..10] of real; DAC, TAC: array [1..3] of real; EPA: err1; YIM: err2; HS, HSV, EH: err3; NMETHKA, NSUBA, NSUZA, NVARYA, VARPA, VarRoA, AMOUNTR, SODSUA: err7; NRA: err8; EDPA: err9; ETA: err10; EROSA, ERowA; err11;

type err1 = array [1..26] of real; err2 = array [1..16, 1..2] of real; err3 = array [1..2] of real; err7 = array [1..30] of byte; err8 = array [1..10] of byte; err9 = array [1..35] of real; err10 = array [0..35] of real; err11 = array [1..22] of real;

4.3.2 Листинг модуля ERRQSNX

Unit ERRQSNX;

Interface

{----------------------------------------------------------------------}

Procedure QS;

Implementation

uses DOS, CRT;

{----------------------------------------------------------------------}

var

Zc: real;

const

Bi:array(1..16] of real=(0.0436, 0.0894, 0.1288,0.1783, 0.1703, 0.2345,

0.2168, 0.2846, 0.3521, 0.4278, 0.0173, 0.0728,

0.1, 0.0, 0.02, -0.0051);

Procedure DP(E:err9; DPC:real; var EDPSY, EDPRA, EDP : real);

forward;

Procedure P(E:err1; PM:real; var EPSY, EPRA, EP : real);

forward;

Procedure T(E : err10; TA:real; var ETSY, ETRA, ET : real);

forward;

Procedure ROS(E:err11;RIM : err1; var EROSS, EROSR, EROS : real);

forward;

Procedure C(BET,RE,DP,KSH,KK:real; var ERC:real; var IERR:byte);

forward;

Procedure EPSI(BET,DP,P:real; var EEPS:real);

forward;

Procedure EPH(YR:err1; T,P,ROS:real; var ERO,EKAP,EVIS:real);

forward;

Procedure EPHP(N:byte; T,P:real; var ERO,EKAP,EVIS:real);

forward;

Procedure ROW(E:err11; var EROWS, EROWR, EROW : real); forward;

Procedure QCalc(NRQ:byte; T.P,DP,YA,YY,DD0,DT0:real; YR:err1;

var BET,RE,KSH,KK,ROC,QC,VCV:real; var VCC:real; var VMC,ROX,

KAPPAX,MUX:real; var HS:err3); forward;

Procedure HSP(RIM:err1; YA,YY:real; var ERRH1,ERRH2:real);

forward;

function r_(A, R: real): real; forward;

{--------------------------------------------------------------------------}

{Основная процедура: выполняет диспетчерские функции, а также расчет коэффициентов влияния измеряемых параметров и погрешностей определения расхода и количества среды}

Procedure QS;

const

EDD = 0.07; EDT = 0.40;

label

1,3;

var

I,J,NRQ : byte;

RIM,RIMX,DVY,TETYI : err1; DVR,YA,YY,DVDP,DVPG,DVTG,T1,T2 :

real;

DVAY,HSX : err3;

BET,RE,KSH,KK,QC1,VCV1,VM1,QC2,VCV2,VM2: real;

VC1,VC2 : real;

ERC,EEPS,ERO,EKAP,EVIS,ERRH1,ERRH2:real;

DPMD,DPM1,DPM2,TETDP,DDD,DD01,DD02,TETDD,DDT,DT01,DT02,TETDT,

DKAP,KAP1,KAP2,TETKAP,DMU,MU1,MU2,TETMU,TETC,TETEPS,TETRO,

TETYA,TETYY,

DROS,ROS1,ROS2,TETROS,DYA,DYY,YA1,YY1,YA2,YY2,R01,R02,DTMG,

TETT,DPMG,

TETP,EYR:real;

DRIM : real;

begin { QS }

ROSC:=0.0; DVR:=0.0; for I := 1 to 2 do DVAY[I]:=0.0;

for I := 1 to 16 do DVY[I]:=0.0;

if NSUBA[NNIT] = 0 then begin

if NVARYA[NNIT] = 1 then begin

ROSC := 2.0*ROSH*ROSL/(ROSH+ROSL);

if IfConstRo <> 0 then DVR:=100.0*(ROSH-ROSL)/(ROSH+ROSL);

YA:=0.5*(YIM[11,1]+YIM[11,2]);

YY:=0.5*(YIM[12,1]+YIM[12,2]);

for J := 11 to 12 do begin

I:=J-10;

if ((YIM[J,1] <> 0) and (IfConstY <> 0)) or ((YIM[J,2] <> 0) and (IfConstY <> 0)) then

DVAY[I]:=100.0*(YIM[J,1]-YIM(J,2])/(YIM[J,1]+YIM[J,2])end;

end else

for I := 1 to 16 do begin RIM[I] := 0.5*(YIM[I,1]+YIM[I,2]);

if ((YIM[I,1] <> 0) and (IfConstY <> 0)) or ((YIM[I,2] <> 0) and (IfConstY <> 0)) then

DVY[I]:=100.0*(YIM[I,1]-YIM[I,2])/(YIM[I,1]+YIM[I,2]);

RIMX[I]:=RIM[I]

end;

end; {endif}

PMG :=sqr(0.5*(sqrt(PHG)+sqrt(PLG)));

DVPG := 0.0; if IfConstP <> 0 then DVPG:=100.0*(PHG-PLG)/(PHG+PLG);

T1:=THG+273.15; T2:=TLG+273.15;

TMG .= 4.0*Tl*T2/sqr(sqrt(Tl)+sqrt(T2))-273.15;

DVTG := 0.0; if IfConstT <> 0 then DVTG:=100.0*(T1-T2)/(T1+T2);

DPM:=sqr(0.5*(sqrt(DPH)+sqrt(DPL)));

DVDP := 0.0; if IfConstDp <> 0 then DVDP:=100.0*(DPH-DPL)/(DPH+DPL);

if (NSubA[NNit]=0) and (VarRoA[NNit]=l) then

RoM:=sqr(0.5*(sqrt(RoH)+sqrt(RoL)));

NRQ:=1;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC,VCV,VC,VM,RO,KAPPA,MU,HS);

C(BET,RE,DPH,KSH,KK, ERC,IERR);

if IERR = 0 then begin DP(EDPA,DPM,EDPS,EDPR,EDP);

P(EPA,PMG,EPS, EPR, EP);

T(ETA, TMG, ETS, ETR, ET);

ROS(EROSA, RIM, EROSS, EROSR, EROS);

EPSI(BET.DPM,PMG,EEPS);

EPH(RIM,TMG,PMG,ROSC, ERO,EKAP,EVIS);

if (NSubA[NNit]=0 and (VarRoA[NNit]=l) then begin

ROW(EROWA, EROWS, EROWR, EROW); ERO := EROWS

end

else EROWR := 0.0;

NRQ:=0;

TETDP:=0.0;

if EDP <> 0.0 then begin

DPMD:=0.001*EDP*DPM; DPM1:=DPM+DPMD; DPM2:=DPM-DPMD;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPMl,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,RO,KAPPA,MU,HS);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM2,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,RO,KAPPA,MU,HS);

TETDP:=DPM*(QC1-QC2)/(2.0*DPMD)/QC;

end:

DDD:=0.001*EDD*DD20: DD01:=DD20+DDD; DD02:=DD20-DDD;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD01,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,RO,KAPPA.MU,HS):

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD02,DT20,RIM,BET,Re,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,RO,KAPPA,MU,HS);

TETDD:=DD20*(QC1-QC2)/(2.0*DDD)/QC;

DDT:=0.001*EDT*DT20; DT01:=DT20+DDT; DT02:=DT20-DDT;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT01,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,RO, KAPPA, MU,HS);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT02,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,RO,KAPPA,MU,HS);

TETDT:=DT20*(QC1-QC2)/(2.0*DDT)/QC;

DKAP:=0.001*EKAP* KAPPA; KAP1:=KAPPA+DKAP; KAP2:=KAPPA-DKAP;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,RO,KAP1,MU,HS);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,RO,KAP2,MU,HS);

TETKAP:=KAPPA*(QC1-QC2)/(2.0*DKAP)/QC;

DMU:=0.001*EVIS*MU; MU1:=MU+DMU; MU2:=MU-DMU;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,RO,KAPPA,MU1,HS);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,RO,KAPPA,MU2,HS);

TETMU:=MU*(QC1-QC2)/(2.0*DMU)/QC;

TETC:=1.0; TETEPS:=1.0; TETRO:=0.5;

if (NSubA[NNit]=0) and (VarRoA[NNit]=l) then begin

TETRO:=0.0;

if EROW <> 0.0 then begin

DROS:=0.001*EROW*RoM; R01:= RoM+DROS;R02:=RoM-DROS;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,R01,KAPPA, MU,HS);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,R02,KAPPA,MU,HS);

TETRO:=RoM*(QCl-QC2)/(2.0*DROS)/QC

end;

end;

NRQ:=1;

TETYA:=0.0; TETYY:=0.0; for I:= 1 to 16 do TETYI[I]:=0.0;

if (NSUBA[NNIT]<>0) or (NVARYA[NNIT]=0) then TETROS:=1.0

else begin

TETROS:=0.0;

if EROS <> 0.0 then begin

DROS:=0.001*EROS*ROSC; ROS1:=ROSC+DROS;ROS2:=ROSC-DROS;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSl,

QC1,VCV1,VC1,VM1,R01,KAP1,MU1,HSX);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROS2,

QC2,VCV2,VC2,VM2,R02,KAP2,MU2,HSX);

TETROS:=ROSC*(QCl-QC2)/(2.0*DROS)/QC;

end;

if(YA <> 0.0) and (EROSA[17] <> 0.0) then begin

DYA:=0.001*EROSA[17]*YA; YA1:=YA+DYA; YA2:=YA-DYA;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YAl,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,R01,KAP1,MU1,HSX);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA2,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,R02,KAP2,MU2,HSX);

TETYA:=YA*(QC1-QC2)/(2.0*DYA)/QC

end;

if (YY <> 0.0) and (EROSA[18] <> 0.0) then begin

DYY:=0.001*EROSA[18]*YY; YY1:=YY+DYY; YY2:=YY-DYY;

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YYl,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC1,VCV1,VC1,VM1,R01,KAP1,MU1,HSX);

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY2,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,ROSC,

QC2,VCV2,VC2,VM2,R02,KAP2,MU2,HSX);

TETYY:=YY* (QC 1 -QC2)/(2.0* DYY)/QC

end;

end; {endif}

TETT:=0.0;

if ET <> 0.0 then begin

DTMG:=0.001*ET*(TMG+273.15);

QCalc(NRQ,TMG+DTMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,

ROSC,QC1,VCV1,VC1,VM1,R01,KAP1,MU1,HSX);

QCalc(NRQ,TMG-DTMG,PMG,DPM,YA.YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,ICSH,KK,

ROSC,QC2,VCV2,VC2,VM2,R02,KAP2,MU2,HSX);

TETT:=(TMG+273.15)*(QC1-QC2)/(2.0*DTMG)/QC

end;

TETP:=0.0;

if EP <> 0.0 then begin

DPMG:=0.001*EP*PMG;

QCalc(NRQ,TMG,PMG+DPMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,-

ROSC,QC1,VCV1,VC1,VM1,R01,KAP1,MU1,HSX);

QCalc(NRQ,TMG,PMG-DPMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIM,BET,RE,KSH,KK,

ROSC,QC2,VCV2,VC2,VM2,R02,KAP2,MU2,HSX);

TETP:=PMG*(QC1-QC2)/(2.0*DPMG)/QC

end;

EYR:=0.0;

if (NSUBA[NNIT]=0) and (NVARYA[NNIT]=0) then

for I := 1 to 16 do

if (RIM[I] <> 0.0) and (EROSA[I+6] <> 0.0) then begin

DRIM:=0.001*EROSA[I+6]*RIM[I];

RIMX[I]:=RIM[I]+DRIM;

for J := 1 to 16 do

if (J<>I) and (RIM[J]<>0.0) then

RIMX[J]-RIM[J]1.0-DRIM/1.0-RIM[I]));

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RIMX,BET,RE,KSH,KK,ROSl,

QC1,VCV1,VC1,VM1,R01,KAP1,MU1,HSX);

RIMX[I]:=RIM[I]-DRIM;

for J := 1 to 16 do

if (J<>I) and (RJM[J]<>0.0) then

RIMX[J]:=RIM[J]*(1.0+DRIM/(1.0-RIM[I]));

QCalc(NRQ,TMG,PMG,DPM,YA,YY,DD20,DT20,RJMX,BET,RE,KSH,KK,ROS2,

QC2,VCV2,VC2,VM2,R02,KAP2,MU2,HSX);

TETYI[I]:=500.0*(QCl-QC2)/QC/EROSA[I+6];

EYR:=EY.+sqr(TETYI[I])*(sqr(EROSA[6+I])+sqr(DVY[I]))

end; {endif}

EQR:=sqrt(sqr(TETDP)*(sqr(EDPR)+sqr(DVDP))+sqr(TETP)*

(sqr(EPR)+sqr(DVPG))+sqr(TETT)*(sqr(ETR)+sqr(DVTG))+

sqr(TETROS)*(sqr(EROSR)+sqr(DVR))+sqr(TETYA)*

(sqr(EROSA[17])+sqr(DVAY[1]))+sqr(TETYY)*

(sqr(EROSA[18])+sqr(DVAY[2]))+EYR+sqr(TETRO*EROWR));

EQS:=sqrt(sqr(TETDP*EDPS)+sqr(TETP*EPS)+

sqr(TETT*ETS)+sqr(TETROS*EROSS)+sqr(TETC*ERC)+.

sqr(TETEPS*EEPS)+sqr(TETDD*EDD)+sqr(TETDT*EDT)+

sqr(TETRO* ERO)+sqr(TETKAP* EKAP)+sqr(TETMU* EVIS));

EQ1 := sqrt(sqr(EQS)+sqr(EQR));

if ERRTAU = 0.0 then ERRTAU:=100.0*DHD/(60*TAUAV);

EVC := sqrt(sqr(EQS)+sqr(EQR)+sqr(ERRTAU));

HSP(RIM, YA, YY, ERRH1, ERRH2);

if ERRH1 = 0.0 then begin

EH[1]:=0.0; EH[2]:=0.0

end else begin

EH[1]:=sqrt(sqr(ERRH1)+sqr(EVC));

EH[2]:=sqrt(sqr(ERRH2)+sqr(EVC))

end; {endif}

HSV[1]:=Hs[1]*VCV;HSV[2]:=Hs[2]*VCV

end else begin

case IERR of

1: begin

writeln(Fl,

расстояние между первым перед сужающим устройством гидравлическим сопротивлением');

writeln(Fl,

и сужающим устройством меньше допустимой величины (7.2.4, 7.3.1 ГОСТ 8.563.1).');

end;

2: begin

writeln(Fl,

расстояние между сужающим устройством и гидравлическим сопротивлением за сужающим устройством');

writeln(Fl,

меньше допустимой величины (7.2.4 ГОСТ 8.563.1).');

end;

3: begin

writeln(Fl,

дополнительная погрешность коэффициента истечения, обусловленная сокращением');

writeln(Fl,

длин прямых участков между сужающим устройством и гидравлическими сопротивлениями,');

writeln(Fl,

превышает 1 % (7.2.4 ГОСТ 8.563.1).');

end;

4: begin

writeln(Fl,

эксцентриситет между осями измерительного трубопровода и сужающего устройства превышает допустимую');

writeln(Fl,

величину (7.5.2.3 ГОСТ 8.563.1).');

end;

5: begin

writeln(Fl,

высота уступа между двумя секциями измерительного трубопровода превышает допусти-');

writeln(Fl,

мую величину (7.5.1.4 ГОСТ 8.563.1).');

end;

end; { endcase }

end; (endif}

end; {QS}

{-----------------------------------------------------------------------------------------}

{Расчет погрешностей измерения перепада давления на сужающем устройстве}

Procedure DP;

var

E1DPSC,E1DPRC,EDP1SC,EDP1RC,E2DPS,E3DPS,E6DPS,EDDPS,

EDP2S,EVDPS,EDP5S,EDPRSC,EDPRRC,EDPRS,ERDPS : real;

YDP :array[1..2] of real;

begin { DP }

if (E[1]<>0)or(E[2] <>0) then

begin

E1DPSC := E[1];

E1DPRC := E[2]

end

else begin

if E[3]<>0 then

begin

E1DPSC := E[3];

E1DPRC := 0.0

end

else begin

E1DPSC := sqrt(sqr(E[4]) + sqr(E[5]));

E1DPRC := sqrt(sqr(E[6]) + sqr(E[7]))

end;

end; {endif}

E2DPS := E[8]*(T1HO-T1LO);

E3DPS := E[9]*(UH-UL);

E6DPS := E[12]*(PHG-PLG);

EDDPS := sqrt(sqr(ElDPSC)+sqr(E2DPS)+sqr(E3DPS)+sqr(E[10])+sqr(E[11])+sqr(E6DPS));

if SIZMDPD > 1 then begin

if (E[13]<>0) or (E[14]<>0) then

begin

EDP1SC := E[13];

EDP1RC := E[14];

end

else begin

if E[15]<>0 then

begin

EDP1SC := E[15];

EDP1RC := 0.0

end

else begin

EDP1SC := sqrt(sqr(E[16]) + sqr(E[17]));

EDP1RC := sqrt(sqr(E[18]) + sqr(E[19]));

end;

end; {endif}

EDP2S := E[20]*(T2HO-T2LO);

EVDPS := sqn(sqr(EDPlSC)+sqr(EDP2S)+sqr(E[21])+sqr(E[22]));

ifSIZMDPD = 7 then begin

if (E[23]<>0) or (E[24]<>0) then

begin

EDPRSC := E[23];

EDPRRC := E[24]

end

else begin

if E[25]<>0 then

begin

EDPRSC:= E[15];

EDPRRC := 0.0

end

else begin

EDPRSC := sqrt(sqr(E[26]) + sqr(E[27]));

EDPRRC := sqrt(sqr(E[281) + sqr(2[29]))

end;

end; {endif}

EDPRS := E[30]*(T2HO-T2LO);

ERDPS := sqrt(sqr(EDPRSC)+sqr(EDPRS)+sqr(E[31])+sqr(E[32]));

end;

end; {endif}

YDP[1]:=E[35]/DPC;YDP[2]:=2.0*sqrt(E[35]/DPC);

case SIZMDPD of

0: begin

EDPSY := YDP[1]*EDDPS;

EDPRA := YDP[1]*E1DPRC

end;

1: begin

EDPSY := YDP[2]*EDDPS;

EDPRA := YDP[2]*E1DPRC

end;

2: begin

EDPSY := sqrt(sqr(YDP[1]*EDDPS)+sqr(YDP[1]*EVDPS));

EDPRA := sqrt(sqr(YDP[1]*E1DPRS)+sqr(YDP[1]*EDP1RC));

end;

3: begin

EDPSY := sqrt(sqr(YDP[1]*EDDPS)+sqr(YDP[2]*EVDPS));

EDPRA := sqrt(sqr(YDP[1]*ElDPRC)+sqr(YDP[2]*EDPlRC))

end;

4: begin

EDPSY := sqrt(sqr(YDP[1]*EDDPS)+sqr(YDP[1]*EVDPS)+sqr(YDP[1]* E[33]));

EDPRA := sqrt(sqr(YDP[1]*ElDPRC)+sqr(YDP[1]*EDPlRC)+sqr(YDP[1]*E[34]))

end;

5: begin

EDPSY := sqrt(sqr(YDP[1]*EDDPS)+sqr(YDP[1]*EVDPS)+sqr(YDP[2]*E[33]));

EDPRA := sqrt(sqr(YDP[1]*ElDPRC)+sqr(YDP[1]*EDPlRC)+sqr(YDP[2]*E[34]))

end;

6: begin

EDPSY := sqrt(sqr(YDP[1]*EDDPS)+sqr(YDP[2]*EVDPS)+sqr(YDP[2]*E[33]);

EDPRA := sqrt(sqr(YDP[ElDPRC)+sqr(YDP[2]*EDPlRC)+sqr(YDP[2]*E[34]))

end;

7: begin

EDPSY := sqrt(sqr(YDP[1]*EDDPS)+sqr(YDP[2]*ERDPS)+

sqr(YDP[2]*EVDPS)+sqr(YDP[2]*E[33]));

EDPRA := sqrt(sqr(YDP[1]*E1DPRC)+sqr(YDP[2]*EDPRRC)+

sqr(YDP[2]*EDP1RC)+sqr(YDP[2]*E[34]))

end;

end; { endcase }

EDP := sqrt(sqr(EDPSY)+sqr(EDPRA));

end; { DP }

{------------------------------------------------------------------------}

{Расчет погрешностей определения давления среды}

Procedure P;

var

E1PSC,E1PRC,EP1SC,EP1RC,E2PS,E3PS,EDPS,EP2S,EVPS,EBP : real;

YP: array [1..2] of real;

begin { P }

if (E[1]<>0)or(E[2]<>0)then

begin

E1PSC:= E[1];

E1PRC:= E[2]

end

else begin

if E[3]<>0then

begin

E1PSC:= E[3];

E1PRC := 0

end

else begin

E1PSC := sqrt(sqr(E[4]) + sqr(E[5]));

E1PRC := sqrt(sqr(E[6]) + sqr(E[7]))

end;

end; {endif}

E2PS := E[8]*(T1HO-T1LO);

E3PS := E[9]*(UH-UL);

EDPS := sqrt(sqr(ElPSC)+sqr(E2PS)+sqr(E3PS)+sqr(E[10])+sqr(E[11]));

if SIZMPD > 1 then begin

if (E[12]<>0) or (E[13]<>0) then

begin

EP1SC := E[12];

EP1RC := E[13]

end

else begin

If E[14]<>0 then

begin

EP1SC := E[14];

EP1RC := 0

end

else begin

EP1SC := sqrt(sqr(E[15]) + sqr(E[16]));

EP1RC = sqrt(sqr(E[17]) + sqr(E[18]))

end;

end; {endif}

EP2S := E[19]*(T2HO-T2LO);

EVPS := sqrt(sqr(EPlSC)+sqr(EP2S)+sqr(E[20])+sqr(E[21]));

end;

YP[11:=E[26]/PM; YP[2]:=2.0*sqrt(E[26]/PM); EBP:=0.0;

If VARPA[NNIT] = 0 then EBP:=sqr(E[24]*E[25]/PM);

case SIZMPD of

0: begin

EPSY := sqrt(sqr(YP[1]*EDPS)+EBP);

EPRA:=YP[1]*E1PRC

end;

1: begin

EPSY := sqrt(sqr(YP[2]*EDPS)+EBP);

EPRA := YP[2]*E1PRC

end;

2: begin

EPSY := sqrt(sqr(YP[1]*EDPS)+sqr(YP[1]*EVPS)+EBP);

EPRA = sqrt(sqr(YP[1]*ElPRC)+sqr(YP[1]*EPlRC))

end;

3: begin

EPSY := sqrt(sqr(YP[1]*EDPS)+sqr(YP[2]*EVPS)+EBP);

EPRA := sqrt(sqr(YP[1]*ElPRC)+sqr(YP[2]*EPlRC))

end;

4: begin

EPSY := sqrt(sqr(YP[1]*EDPS)+sqr(YP[1]*EVPS)+sqr(YP[1]*E[23])+ EBP);

EPRA := sqrt(sqr(YP[1]*ElPRC)+sqr(YP[1]*EPlRC)+sqr(YP[1]* E[24]))

end;

5: begin

EPSY := sqrt(sqr(YP[1]*EDPS)+sqr(YP[1]*EVPS)+sqr(YP[2]*E[23])+ EBP);

EPRA := sqrt(sqr(YP[1]*ElPRC)+sqr(YP[1]*EPlRC)+sqr(YP[2]* E[24]))

end;

6: begin

EPSY := sqrt(sqr(YP[1]*EDPS)+sqr(YP[2]*EVPS)+sqr(YP[2]*E[23])+ EBP);

EPRA := sqrt(sqr(YP[1]*ElPRC)+sqr(YP[2]*EPlRC)+sqr(YP[2]* E[24]))

end;

end; { endcase }

EP := sqrt(sqr(EPSY)+sqr(EPRA));

end; {P}

{--------------------------------------------------------------------------------}

{Расчет погрешностей определения температуры среды}

Procedure T;

var

E1TSC,E1TRC,ET1SC,ET1RC,ET2S,EVTS,DET,E2TS,E3TS,EDTS,

ET2SC,ET2RC,ETXS,EXTS : real;

YT: array [1..2] of real;

begin { T }

if SIZMTD = 0 then begin

E1TSC := 100.0*E[0]/(TA+273.15);

E1TRC := 0.0

end else begin

if(E[1]<>0) or(E[2]<>0) then

begin

E1TSC := E[1];

E1TRC := E[2]

end

else begin

if E[3]<>0 then

begin

E1TSC := E[3];

E1TRC := 0.0

end

else begin

E1TSC := sqrt(sqr(E[4]) + sqr(E[5]));

E1TRC := sqrt(sqr(E[6]) + sqr(E[7]))

end;

end; {endif}

E2TS := E[8]*(T1HO-T1LO);

E3TS := Е[9]*(UH-UL);

EDTS := sqrt(sqr(E1TSC)+sqr(E2TS)+sqr(E3TS)+sqr(E[10])+ sqr(E[11]));

If (E[12]<>0) or (E[13]<>0) then

begin

ET1SC := E[12];

ET1RC := E[13]

end

else begin

if E[14]<>0 then

begin

ET1SC := E[14];

ET1RC :=0

end

else begin

ET1SC := sqrt(sqr(E[15]) + sqr(E[16]));

ET1RC := sqrt(sqr(E[17]) + sqr(E[18]))

end;

end; (endif)

ET2S := E[19]*(T2HO-T2LO);

EVTS := sqrt(sqr(ET1SC)+sqr(ET2S)+sqr(E[20])+sqr(E[21]));

If SIZMTD = 6 then begin

If (E[22]<>0) or (E[23]<>0) then

begin

ET2SC := E[22];

ET2RC := E[23]

end

else begin

if E[24]<>0 then

begin

ET2SC := E[24];

ET2RC := 0.0

end

else begin

ET2SC := sqrt(sqr(E[25]) + sqr(E[26]));

ET2RC := sqrt(sqr(E[27]) + sqr(E[28]))

end;

end; {endif}

ETXS := E[29]*(T2HO-T2LO);

EXTS := sqrt(sqr(ET2SC)+sqr(ETXS)+sqr(E[30])+sqr(E[31]));

end; {endif}

end; {endif}

DET := (E[34]-E[35])/(TA+273.15);

YT[1]:=DET; YT[2]:=2.0*sqrt(DET);

case SIZMTD of

0: begin

ETSY := YT[1]*E1TSC;

ETRA:=YT[1]*E1TRC

end;

1: begin

ETSY := sqrt(sqr(YT[1]*EDTS)+sqr(YT[1]*EVTS));

ETRA := sqrt(sqr(YT[1]*E1TRC)+sqr(YT[1]*ET1RC))

end;

2: begin

ETSY := sqrt(sqr(YT[1]*EDTS)+sqr(YT[2]*EVTS));

ETRA := sqrt(sqr(YT[1]*E1TRC)+sqr(YT[2]*ET1RC))

end;

3: begin

ETSY := sqrt(sqr(YT[1]*EDTS)+sqr(YT[1]*EVTS)+sqr(YT[1]*E[32]));

ETRA := sqrt(sqr(YT[1]*E1TRC)+sqr(YT[1]*ET1RC)+sqr(YT[1]*E[33]))

end;

4: begin

ETSY := sqrt(sqr(YT[1]*EDTS)+sqr(YT[1]*EVTS)+sqr(YT[2]*E[32]));

ETRA := sqrt(sqr(YT[1]*E1TRC)+sqr(YT[1]*ET1RC)+sqr(YT[2]*E[33]))

end;

5: begin

ETSY := sqrt(sqr(YT[l]*EDTS)+sqr(YT[2]*EVTS)+sqr(YT[2]*E[32]));

ETRA := sqrt(sqr(YT[1]E1TRC)+sqr(YT[2]*ET1RC)+sqr(YT[2]*E[33]))

end;

6: begin

ETSY := sqrt(sqr(YT[1]*EDTS)+sqr(YT[1]*EXTS)+sqr(YT[1]*EVTS)+sqr(YT[1]*E[32]));

ETRA := sqrt(sqr(YT[1]*E1TRC)+sqr(YT[1]*ET2RC)+sqr(YT[1]*

ET1RC)+sqr(YT[1]*E[33]))

end;

end; { endcase }

ET := sqit(sqr(ETSY)+sqr(ETRA));

end;{Т}

{----------------------------------------------------------------}

{Расчет погрешностей определения плотности среды при стандартных условиях}

Procedure ROS;

const

EROSI:array(1 ..31] of real = (0.05,0.05,0.2,0.3,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,

0.1,0.1,0.2,0.0,0.0,0.0,0.1,0.1,0.05,0.1,

0.3,0.0,0.1,0.05,0.05,0.05,0.05,0.3,0.05,0.3,0.05);

var

E1RSC, E1RRC, E2RSC, EDRSC : real;

I : integer;

begin { ROS }

if NSUBA[NNIT]<>0 then begin

EROSS:=EROSI[NSUBA[NNIT]]; EROS:=EROSS; EROSR:=0.0

end else begin

if NVARYA[NNIT] = 1 then begin

if (E[1]<>0)or(E[2]<>0) then

begin

E1RSC := E[1];

E1RRC := E[2];

E2RSC :=E[5]*(T1HO-T1LO)

end

else begin

if (E[3]<>0) or (E[4]<>0) then

begin

E1RSC := E[3];

E1RRC:= E[4];

E2RSC := E[5]*(T1HO-T1LO)

end

else begin

E1RSC := 0.0;

E1RRC := 0.0;

E2RSC := 0.0

end

end

end

else begin

E1RRC:=0.0;

E2RSC=0.0; E[6]:=0.0;

case NMETHKA[NNIT] of

0: E1RSC:=0.1;

1: E1RSC:=0.1;

2: E1RSC:=0.1;

3: if RIM[13] <> 0 then E1RSC:=0.15

else E1RSC:=0.1;

end; {endcase}

end; {endif}

EDRSC := sqrt(sqr(ElRSC)+sqr(E2RSC));

EROSS := sqrt(sqr(EDRSC)+sqr(E[6])); EROSR := E1RRC;

EROS := sqrt(sqr(EROSS)+sqr(EROSR))

end; {endif}

end; { ROS }

{-----------------------------------------------------------------------------}

{ Расчет погрешности определения коэффициента истечения }

Procedure С;

var

EC0,EL,EE,EH,EX,ESH,EK,EDM,A,B,EXMIN,EXMAX,HD,HDC : real;

L1,L2,L21,DL: real;

Lvent: array [1.. 10] of real;

NR,I,MR : byte;

const

AK : array [1..16] of real = (14.5,17.5,21.0,5.0,16.0,10.0,

22.0,12.5,47.5,11.5,13.5,33.5.5.0,12.0,54.5,0.0);

BK : array [1..16] of real = (30.5,64.5.38.5,114.0,185.0,

113.0,0.0,26.5,54.5,82.0,82.5,115.0,0.0,9.5,65.0,8.55);

CK : array [1..16] of real = (2.0,4.1,1.4,6.8,7.2,5.2,0.0,

1.9,1.8,6.7,3.7,4.0,0.0,1.0,1.6,0.55);

BETI: array [1..10] of real =(0.3,0.35.0.4,0.45,0.5,0,55,0.6,0.65,0.7,0.75);

label

1,3,5,7;

Procedure LinVent1;

var

I: byte;

const

Lvent11: array [1..10] of real = (0.5,0.5,1.5,1.5,1.5,1.5,2.5,2.5,3.5,3.5);

Lvent21: array [1.. 10] of real = (0.0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,1.5,2.5,3.5);

Lvent31: array [1..10] of real = (0.5,0.5,0.5,1.0,1.5,1.5,1.5,2.5,3.5,4.5);

Lvent41: array [1..10] of real = (0.0,0.0,0.0,0.5,0.5,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0);

Lvent51: array [1..10] of real = (0.5,0.5,0.5,0.5,1.5,1.5,2.5,2.5,2.5,3.5);

Lvent6l: array [1..10] of real = (0.5,0.5,0.5,0.5,8.5,12.5,17.5,23.5,27.5,29.9);

label

1;

begin { LinVent1 }

case NRA[1] of

10: for I: = 1 to 10 do Lvent[I] := Lvent11[I];

4: for I: =1 to 10 do Lvent[I] := Lvent21 [I];

5: for I:=1 to 10 do Lvent[I] := Lvent31[I];

6: for I =1 to 10 do Lvent[I] = Lvent41[I];

11: for I := 1 to 10 do Lvent[I] := Lvent51[I];

12: for I := 1 to 10 do Lvent[I] := Lvent61 [I];

end;

L1:=0.0;

if BET < ВЕТI[1] then begin L1:=Lvent[1]; goto 1 end;

if BET > BETI[10] then begin L1:=Lvent[10]; goto 1 end;

for I := 1 to 9 do

if (BET >= ВЕТI[I]) and (BET <= ВЕТI[I+1]) then begin

if(Lvent[I] = 0.0) or (Lvent[I+1] = 0.0) then goto 1;

L1:=Lvent[I]+(Lvent[I+1]-Lvent[I])*(BET-BETI[I])/0.05; goto 1

end;

1: if L1 = 0.0 then exit; if LRA[1] < L1 then ierr:= 1

end; { LinVent1 }

Procedure LinVent2;

var

J: byte;

const

Lvent12: array [1.. 10] of real = (1.5,2.5,2.5,3.5,3.5,4.5,4.5,4.5,5.5,5.5);

Lvent22: array [1..10] of real = (0.5,1.5,2.5,4.5,5.5,6.5,8.5,9.5,10.5,11.5);

Lvent32: array [1..10] of real = (1.5,1.5,1.5.2.5,2.5,3.5,3.5,4.5,5.5,6.5);

Lvent42: array [1..10] of real = (0.5,0.5,0.5.1.0,1.5,2.5,3.0,4.0,4.0,4.5);

Lvent52: array [1..10] of real = (1.5,1.5,1.5,1.5,2.5,2.5,3.5,4.5,4.5,4.5);

label

1;

begin { LinVent2 }

DL:=0.0;

case NRA[I] of

10: for J := 1 to 10 do Lvent[J] := Lvent12[J];

4: for J := 1 to 10 do Lvent[J] = Lvent22[J];

5: for J := 1 to 10 do Lvent[J] = Lvent32[J];

6: for J := 1 to 10 do Lvent[J] = Lvent42[J];

11: for J := 1 to 10 do Lvent[J] := Lvent52[J];

end;

if BET < ВЕТI[1] then begin L1:=Lvent[1]; goto 1 end;

if BET > BETI[10] then begin L1:=Lvent[10]; goto 1 end;

for J := 1 to 9 do

if (BET >= BETI[J]) and (BET <= ВЕТ[J+1]) then begin

L1:=Lvent[J]+(Lvent[J+1]-Lvent[J])*(BET-BETI[J])/0.05; goto 1

end;

1: if LRA[I] < L1 then DL:=0.5

end; { LinVent2 }

begin { С }

IERR:=0;

case NSUZA[NNIT] of

0: if BET <= 0.6 then EC0 := 0.6 else EC0:= BET;

1: if BET <= 0.6 then EC0 := 0.8 else EC0:= 2*BET-0.4;

2: EC0:= 1.2+1.5*r_(BET,4.0);

3: begin

EC0:=0.7;

if Re <= 6.e4 then EC0 := 2.5;

if (Re > 6.e4) and (Re <= 1.e5) then EC0 := 2.0;

if (Re > 1.e5) and (Re <= 1.5e5) then EC0 := 1.5;

if (Re > 1.5e5) and (Re <= 2.0e5) then EC0 := 1.0

end;

4: begin

EC0:=1.0;

if Re <= 4.e4 then EC0 := 3.0;

if (Re > 4.e4) and (Re <= 1.2e5) then EC0 := 2.5;

if (Re > 1.2e5) and (Re <= 2.0e5) then EC0 := 1.5

end;

5: begin

EC0:=1,5;

if Re <= 6.e4 then EC0 := 3.0;

if (Re > 6.e4) and (Re <= 2.e5) then EC0 := 2.5

end;

end;

if NSUZA[NNit] <= 2 then begin

if (NRA[1] = 7) and (LRA[1] < 22.0) then begin IERR:=1; goto 1 end;

if (NRA[1] = 13) and (LRA[1] < 3.0) then begin IERR:=1; goto 1 end;

if LRA[1] < 5.0 then begin IERR:=1; goto 1 end;

end

else begin

if (NRA[1] = 10) or (NRA[1] = 4) or (NRA[1] = 5) or

(NRA[1] = 6) or (NRA[1] = 11) or (NRA[1] = 12) then begin

LinVent1; if IERR <> 0 then goto 1; if L1 <> 0.0 then goto 3

end;

if (NRA[1] = 7) and (LRA[1] < 22.0) then begin IERR:=1; goto 1 end;

if (NRA[1] = 13) and (LRA[1] < 3.0) then begin IERR:=1; goto 1 end;

if LRA[1] < 5.0 then begin IERR:=1; goto 1 end;

end;

3: NR:=AMOUNTR;

L1:AK[16]+BK[16]*r_(BET,CK[16]);

if (LRA[NR+1]/L1 < 0.5) or (LRA[NR+1] < 0.5) then begin

IERR:=2; goto 1

end;

MR:=NRA[1];

L1:=AK[MR]+BK[MR]*r_(BET,CK[MR]);

MR:=NRA[2];

L2:=0.5*(AK[MR]+BK[MR]*r_(0.7,CK[MR]));

if NSUZA[NNit] > 2 then

case NRA[2] of

10: L2: = 2.75;

4: L2: = 5.25;

5: L2: = 2.75;

6: L2: = 2.0;

11: L2: = 2.25;

end;

L21: =LRA [2]-LPA [1],

if (LRA[1] < L1) and (L21 < L2) then begin

LRA [1]: =LRA [2]-L2; if LRA[1] < 0.0 then LRA[1]:=abs(LRA[1])

end;

EL:=0.0;

if NSUZA[NNit] <= 2 then

for I := 1 to NR do begin

if (NRA[I] = 13) and (LRA[I] < 5.0) then begin

DL:=0.5; goto 5

end;

MR:=NRA[I]; DL:=0.0; L1:=AK[MR]+BK[MR]*r_(BET,CK[MR]);

if LRA[I] < L1 then DL:=1.0/(0.8+19.2/r_(L1/LRA[I],4.0));

5:	if DL> EL then EL:=DL

end

else

for I := 1 to NR do begin

if (NRA[I] = 10) or (NRA[I] = 4) or (NRA[I] = 5) or

(NRA[I] = 6) or (NRA[I] = 11) then begin

LinVent2; goto 7

end;

if (NRA[I] = 13) and (LRA[I] < 5.0) then begin

DL:=0.5; goto 7

end;

MR:=NRA[I]; DL:=0.0; L1:=AK[MR]+BK[MR]*r_(BET,CK[MR]);

if LRA[I] < L1 then DL:=1.0/(0.8+19.2/r_(L1/LRA[I],4.0));

7:	if DL>EL then EL::=DL end;

L1:=AK[16]+BK[16]*r_(BET,CK[16]);

if LRA[NR+1] < L1 then EL:=EL+0.5;

if EL > 1.0 then begin IERR := 3; goto 1 end;

EE:=0.0;

if NSUZA[NNit] = 0 then begin

EDM:=DT*sqrt(0.1*DP*(0.681-0.651*BET)/DAC[2]);

if DAC[1] < EDM then begin

A:=BET*(13.5-15.5*BET); B:=117.0-106.0*r_(BET,1.9);

EE:=0.1*DP*sqr(DT)*(A*DT/DAC[1]-B)/DAC[3]/sqr(DAC[1])

end; {endif}

end; {endif}

EX:=0.0;

EXMIN:==0.0025*DT/(0.1+2.3*sqr(BET)*sqr(BET));

EXMAX:=2.0*EXMIN;

if TAC[1] > EXMAX then begin IERR := 4; goto 1 end;

if TAC[1] > EXMIN then EX:=0.3;

EH:=0.0; HD:=TAC[3]/DT;

if HD > 0.003 then begin

HDC:=0.002*(TAC[2]/DT+0.4)/(0.1+2.3*sqr(BET)*sqr(BET));

if (HD<=HDC) and (HD<=0.05) then EH:=0.2

else begin

IERR:=5; goto 1

end; {endif}

end; {endif}

ESH:=100.0*(KSH-1.0); EK:=100.0*(KK-1.0);

ERC:=sqrt(sqr(EC0+EL+EE+EH+EX)+sqr(ESH)+sqr(EK));

1:

end;{ С }

{---------------------------------------------------------------------------------------------}

{ Расчет методической составляющей погрешности определения коэффициента расширения }

Procedure EPSI;

begin { EPSI }

EEPS:=0.0;

if NSUBA[NNIT]<>23 then begin

case NSUZA[NNIT] of

0: if BET <= 0.75 then EEPS := 4.0-DP/P

else EEPS := 8.0-DP/P;

1: EEPS := 2.0*DP/P;

else

EEPS := DP*(4.0+100.0*r_(BET, 8.0))/P;

end;

end; {endif}

end; { EPSI }

{----------------------------------------------------------------------------------}

{Расчет методических погрешностей определения плотности, показателя

адиабаты и динамической вязкости}

Procedure EPH;

var

N:byte;

const

EPH3:array (1..2,1..3,1..3) of real=(((0.3,0.4,0.2),

(0.9,1.0,0.6),(2.0,3.0,2.0)),((0.6,1.3,0.4),(0.6,1.1,0.6),

(2.0,3.0,2.0)));

begin ( EPH }

if NSUBA(NNIT) = 0 then begin

case NMETHKA[NNIT] of

0: begin

if ROS<=0.70 then ERO:=0.2

else begin

if ROS <= 0.76 then ERO:=0.5

else ERO:= 1.7;

end; {endif}

end;

1: ERO:=0.2;

2: ERO:=0.2;

3: begin

if YR[13] = 0.0 then begin

if T>-3.0 then begin

ERO:=EPH3[1,1,3]; EKAP:=EPH3[1,2,3];

EVIS:=EPH3[ 1,3,3]

end else begin

if P>60.0 then begin

ERO:=EPH3[1,1,2]; EKAP:=EPH3[ 1,2,2];

EVIS:=EPH3[ 1,3,2]

end else begin

ERO:=EPH3[1,1,1]; EKAP:=EPH3[1,2,1];

EVIS:=EPH3[1,3,1]

end; {endif}

end; {endif}

end else begin

if T>-3.0 then begin

ERO:=EPH3[2,1,3]; EKAP:=EPH3(2,2,3];

EVIS:=EPH3[2,3,3]

end else begin

if P>60.0 then begin

ERO:=EPH3[2,1,2]; EKAP:=EPH3[2,2,2];

EVIS:=EPH3[2,3,2]

end else begin

ERO:=EPH3[2,1,1]; EKAP:=EPH3[2,2,1];

EVIS:=EPH3(2,3,1]

end; {endif}

end; {endif}

end; {endif}

end;

end; { endcase }

if NMETHKA[NNIT]<>3 then begin

if T>-3.0 then begin

EKAP:=EPH3[ 1,2,3]; EVIS:=EPH3[1,3.3]

end else begin

if P>60.0 then begin ,

EKAP:=EPH3[ 1,2.2]; EVIS:=EPH3[1,3,2]

end else begin

EKAP:=EPH3[1,2,1]; EVIS:=EPH3(1,3,1]

end; {endif}

end; {endif}

EKAP:=EKAP+2.0;

if P<=5.0 then EVIS:=EVIS+3.0

else EVIS:=EVIS+6.0

end; {endif}

end else begin

N:=NSUBA[NNIT];

EPHP(N, T, P, ERO,EKAP,EVIS);

end; {endif}

end; { EPH }

{---------------------------------------------------------------------------------}

{Методические погрешности определения плотности, показателя адиабаты и вязкости чистых веществ}

Procedure EPHP;

const

TC:array [1..31] of real=(-82.0,32.0,96.0,134.0,152.0,187.0,

196.0,234.0,300.0,326.0,77.0.9.0.92.0,327.0,357.0,307.0,227.0,

-140.0,31.0.100.0,187.0,374.0,374.0,-119.0.-132.0,-268.0,

-173.0,-73.0,-240.0,132.0,-147.0);

PC:array [1..31,1..2] of real=((45.0,45.0),(48.0,48.0),

(41.0,41.0),(36.0,36.0),(37.5,37.5),(33.0,33.0),(33.0,33.0),

(29.0,29.0),(26.0,40.0),(25.0,25.0),(50.0,50.0),(50.0,50.0),

(46.0,46.0),(50.0,40.0),(50.0,40.0),(50.0.30.0),(50.0,50.0),

(35.0,30.0),(73.0,73.0),(90.0,90.0),(50.0,30.0),(217.0,217.0),

(217.0,217.0),(50.0,50.0),(35.0,35.0),(2.3,2.3),(27.0,27.0),

(49.0,49.0),(13.0,13.0),(113.0,113.0),(34.0,33.0));

ER:array [1..31,1..3] of real=((0.06,0.09,0.09),

(0.04,0.29,0.29),(0.03,0.21,0.21),(0.07,0.1,0.1),

(0.4,0.6,0.6),(0.2,0.3,0.3),(0.2,0.3,0.3),(0.4,0.5,0.5),

(0.3,0.5,0.2),(0.2,0.4,0.4),(0.5,1.3,1.0),(0.08,0.48,0.48),

(0.1,1.0,1.0),(0.1,0.5,0.1),(0.1,0.5,0.1),(0.4,0.8,0.5),

(1.0,3.0,1.5), (0.3,0.2,0.2),(0.1,0.4,0.4), (0.25,0.25,0.25),

(0.4,1.0.0.5),(0.1,0.2,0.2),(0.03,0.03,0.03),(0.12,0.4,0.4),

(0.02,0.05,0.05),(0.2,0.2,0.2),(0.25,0.3,0.15),

(0.25,0.3.0.15),(0.25,0.2,0.2),(0.05,0.1,0.1),

(0.03,0.04,0.04));

EK:array [1..31,1..3] of real=((0.7,1.7,1.7),(0.2,2.4,2.4),

(0.14,0.69,0.69),(4.0,4.0,4.0),(4.0,4.0,4.0),(1.5,1.5,1.5),

(1.2.1.2,1.2),(0.8,0.8,0.8),(3.0,4.0,2.0),(3.0,2.0.2.0),

(3.0,6.0,5.0),(0.4,1.4,1.4),(0.15,1.2,1.2),(2.0,4.0,1.5),

(2.0,4.0,1.5),(5.0,10.0,6.0),(6.0,10.0,8.0),(0.5.2.0,2.0),

(0.6,0.6,0.6),(1.5,1.5,1.5),(2.0,6.0,3.0),(2.5,2.5,2.5),

(2.0,2.0,2.0),(3.0,1.8,1.8),(0.5,0.7,0.7),(3.4,3.4,3.4),

(1.5,2.0,1.0),(1.5,2.0,1.0),(2.0,2.0,2.0),(4.0,4.0,4.0),

(1.6,1.6,1.6));

EV:array [1..31,1..2] of real=((4.7,1.5),(2.0,2.0),(3.0,2.0),

(2.0,2.0),(3.0,2.0),(4.0,4.0),(4.0,3.0),(5.0,4.0),(1.0,4.5),

(2.0,2.0),(2.0,5.0),(2.0,2.0),(5.0,3.0),(1.0,4.5),(1.0,4.5),

(1.5,3.0),(6.0,6.0),(1.0,3.0),(0.7,1.4),(2.3,2.3),(1.0,5.0),

(0.47,1.1),(2.0,2.0),(1.8,1.3),(4.7,4.0),(2.6,2.6),(2.0,2.0),

(2.0,2.0),(3.0,5.0),(2.0,2.0),(1.1,4.0));

begin ( EPHP }

if ((9<=N) and (N<=11)) or((14<=N) and (N<=17)) or (N=21) or

((27<=N) and (N<=28)) then begin

if P<=PC[N,1] then begin

ERO:=ER[N,1]; EKAP:=EK[N,1]

end else begin

if T<=TC[N] then begin

ERO:=ER[N,2]; EKAP-EK[N,2]

end else begin

ERO-=ER[N,3]; EKAP:=EK[N,3]

end; {endif}

end; {endif}

end else begin

if T<=TC[N] then begin

ERO:=ER[N,1]; EKAP:=EK[N,1]

end else begin

ERO:=ER[N,2]; EKAP:=EK[N,2]

end; {endif}

end; (endif}

if P<=PC[N,2] then EVIS:=EV[N,1]

else EVIS:=EV[N,2];

end; { EPHP }

{--------------------------------------------------------------}

Procedure ROW;

var

E1ROSC,E1RORC,

E2ROS,E3ROS,EDROS,

ERO1SC,ERO1RC,

ERO2S,EVROS: real;

YRO : array [1..2] of real;

begin { ROW }

if (E[1]<>0)or(E[2]<>0)then

begin

E1ROSC := E[1];

E1RORC := Е[2]

end

else begin

if E[3]<>0 then

begin

E1ROSC := E[3];

E1RORC := 0.0

end

else begin

E1ROSC := sqrt(sqr(E[4]) + sqr(E[5]));

E1RORC := sqrt(sqr(E[6]) + sqr(E[7]))

end;

end; {endif}

E2ROS := E[8]*(T1HO-T1LO);

E3ROS := E[9]*(UH-UL);

EDROS := sqrt(sqr(E1ROSC)+sqr(E2ROS)+sqr(E3ROS)+sqr(E[10]));

if (E[11]<>0)or(E[12]<>0)then

begin

ERO1SC := E[11];

ERO1RC := E[12];

end

else begin

if E[13]<>0 then

begin

ERO1SC:= E[13];

ERO1RC := 0.0

end

else begin

ERO1SC := sqrt(sqr(E[14] + sqr(E[15]));

ERO1RC := sqrt(sqr(E[16]) + sqr(E[17]));

end;

end; {endif}

ERO2S := E[18]-(T2HO-T2LO);

EVROS := sqrt(sqr(ERO1SC)+sqr(ERO2S)+sqr(E[19])+sqr(E[20]));

YRO[1]:=(E[21]-E[22])/RoM;YRO[2]:=(sqrt(E[21]-sqrt(E[22]))/sqrt(RoM),

EROWS := sqrt(sqr(YRO[1]*EDROS)+sqr(YRO[2] EVROS));

EROWR := sqrt(sqr(YRO[1]*E1RORC)+sqr(YRO[2]*ERO1RC));

EROW := sqrt(sqr(EROWS)+sqr(EROWR))

end; { ROW }

{---------------------------------------------------------------------------- }

{Расчет расхода и количества среды}

Procedure QCalc;

var

I, IBeg, IFin: byte;

Bet4, ec, Eps, Rd, Psi, Rk, Cb, L1, L2, Alfa,

Qcb, ARe, RO, KRe, KCb, Log : real;

HsS: string[10]; Code: integer;

label

1,3;

const

HsSubsl: array [1..31] ofreal= (37.12,65.43,93.85,122.8,123.6,0.0,

0.0,0.0,0.0,0.0,54.47,59.04,86.88,

0.0,0.0,0.0,52.70,11.77,0.0,23.61,

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,

11.88,16.11,0.0);

HsSubs2: array [1..31] ofreal= (33.43,59.87,86.37,113.4,114.1,0.0,

0.0,0.0,0.0,0.0,52.62,55.34,81.29,

0.0,0.0,0.0,48.94,11.77,0.0,21.75,

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,

10.04,13.32,0.0);

RocSubs: array [1..31] of real = (0.6682,1.2601,1.8641,2.488,

2.4956,3.147,3.174,3.898,4.755,

5.812,1.09,1.1733,1.776,3.469,

4.294,1.587,2.045,1.1649,1.8393,

1.4311,2.718,0.787,998.23,

1.33116,1.20445,0.16631,0.8385,

1.6618,0.08375,0.716,1.1649);

Rocii: array [1..16] of real=(0.66692,1.25004,1.83315,2.41623,

2.41623,2.99934,2.99934,3.58246,

4.16558, 4.74869,1.16455,1.82954,

1.41682,0.16639,1.1644,0.0838);

CalcTpNg = ‘TpNg.exe’; CalcTpSubs = ‘TpSubs.exe’;

begin { QCalc }

if NRQ <> 0 then begin

{Расчет физических свойств среды}

assign(Fl, IRD); rewrite(Fl);

if NsubA[NNIT] = 0 then begin

writeln(Fl, NMethKA[NNIT]);

if NMETHKA[NNIT] >= 2 then begin

IBeg .= 1,

repeat

IFin .= IBeg + 3;

for I := IBeg to IFin do write(Fl, YR[I]:14,BL);

writeln(Fl);IBeg :== IFin + 1

until IBeg > 16;

end

else begin

if NVARYA[NNIT] = 0 then begin

Roc := 0.0; for I := 1 to 16 do Roc := Roc + YR[I]* Rocii[I];

Zc := 0.0; for I := 1 to 16 do Zc := Zc + YR[I] * Bi[I];

Roc := Roc/(1.0 - sqr(Zc));

Ya:=YR[11]; Yy:=YR[12];

end; {endif}

writeln(Fl, Roc:14, Bl, Ya:14, Bl, Yy:14)

end

end

else

writeln(Fl, NSubA[NNIT]);

writeln(Fl, P:l4, Bl, T:14);

close(Fl);

TextColor(7);

gotoxy( 19.9);

writeln(`|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|`)

gotoxy(19,10);

writeln(`|	|`);

gotoxy(19,11);

writeln(`|	`);

TextColor(135);

Write (`Ж Д И Т Е`);

TextColor(7);

writeln(`	|`);

gotoxy(19,12);

writeln(`|	|`);

gotoxy(19,13);

writeln(`|ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАСЧЕТ|`);

gotoxy(19,14);

writeIn(`|	|`);

gotoxy(19,15);

writeln(`|____________________________________________________________|`);

if NSubA[NNIT] = 0 then begin

gotoxy(21,12);

swapvectors; exec(CalcTpNg, CalcTpNg); swapvectors;

TextColor(7);

gotoxy( 19.9);

writeln(`|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|`)

gotoxy(19,10);

writeln(`|	|`);

gotoxy(19,11);

write (`|	`);

TextColor(135);

Write(`ЖДИТЕ`);

TextColor(7);

writeIn(`	|`);

gotoxy(19,12);

writeln(`|	|`);

gotoxy(19,13);

writeln(`|ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАСЧЕТ|`);

gotoxy(19,14);

writeIn(`|	|`);

gotoxy(19,15);

writeln (`|____________________________________________________________|`);

end

else begin

swapvectors; exec(CalcTpSubs, CalcTpSubs); swapvectors;

Roc := RocSubs[NsubA[NNIT]]

end;

assign(Fl, ‘IRD’); reset(Fl);

if (NsubA[NNIT] = 0) and (NmethKA[NNIT] >= 2) then

readln(Fl, Roc);

if NsubA[NNIT] = 0 then begin

readln(Fl, Hs[1], Hs[2]);

for I := 1 to 2 do begin

Str(Hs[1]:10,HsS);Val(HsS,Hs[1],Code)

end;

end

else begin

Hs[1] := HsSubsl[NSubA[NNIT]];

Hs[2] := HsSubs2[NSubA[NNIT]]

end;

readln(Fl, ROX, KAPPAX, MUX);

close(Fl); erase(Fl);

if NsubA[NNIT] = 0 then str(Roc;6:4, RocStr);

end; {endif}

if (NSubA[NNit] = 0) and (VarRoA[NNit] = 1) and

(NRQ <> 0) then ROX:=RoM;

{Расчет: 1) диаметров сужающего устройства и измерительного трубопровода при рабочей температуре; 2) коэффициента скорости входа }

Dd := (1.0 + AlfaSU * (Т - 20.0)) * Dd0;

Dt := (1.0 + AlfaT (Т - 20.0)) * Dt0;

Bet := Dd / Dt; Bet4 := sqr(Bet) * sqr(Bet);

ec := 1.0/sqrt(1.0 - Bet4);

{Расчет коэффициента расширения }

Eps := 1.0;

if NSubA[NNIT] <> 23 then begin

if NSuzA[NNIT] = 0 then

Eps := 1.0 - (0.41 + 0.35 * Bet4) * Dp / P / KAPPAX;

if NSuzA[NNIT] <> 0 then begin

Psi := 1.0 - Dp / P;

Eps := KAPPAX * r_(Psi, 2.0 / KAPPAX) / (KAPPAX - 1.0) *

(1.0 - Bet4) / (1.0 - Bet4 r_(Psi, 2.0 / KAPPAX))*

(1.0 - r_(Psi, (KAPPAX - 1.0) / KAPPAX)) / (1.0 - Psi);

Eps := sqrt(Eps)

end;

end;

{Расчет поправочного коэффициента на шероховатость внутренней поверхности

измерительного трубопровода без учета числа Рейнольдса}

KSh .= 1.0;

if (NSuzA[NNit] <= 2) and (RSh <> 0.0) then begin

ARe := 0.5; Rd := RSh / Dt; Log := Ln(Rd * 1.e4) / 2.3026;

if NSuzA(NNit) = 0 then begin

if Log <= (1.0 / 10.0 / Bet4 + 8.0) / 14.0 then begin

R0 := 0.0; goto 1;

end;

R0 := 0.07 * Log - 0.04

end

else begin

if Log <= (1.0 / 10.0 / Bet4 + 5.0) / 9.0 then begin

R0 := 0.0; goto 1;

end;

R0 := 0.045 * Log - 0.025

end;

KSh := 1.0 + Bet4 * R0 * ARe

end;

1:;

{Расчет поправочного коэффициента на притупление входной кромки отверстия диафрагмы}

Kk := 1.0;

if (NSuzA[NNIT] = 0) and (Dd0 < 125.0) then begin

if TauP = 0.0 then Rk := Rn;

if TauP = 1.0 then Rk := 0.0292 + 0.85 * Rn;

if (TauP <> 0.0) and (TauP <> 1.0) then

Rk := 0.195 - (0.195 - Rn) * (1.0 - Exp(-TauP / 3.0)) * 3.0 / TauP;

Kk := 1.0547 - 0.0575 * Exp(-149.0 * Rk / Dd)

end;

{Расчет коэффициента истечения при числе Рейнольдса, стремящемся к бесконечности}

if NSuzA[NNit] = 0 then begin

L1 := 0.0; L2 := 0.0;

if SodSuA[NNit] = 1 then begin

L1 := 25.4 / Dt; L2 := L1;

if L1 >= 0.4333 then L1 := 0.039 else L1 := 0.09 * LI

end;

if SodSuA[NNit] = 2 then begin L1 := 0.039; L2 := 0.47 end;

Cb := 0.5959 + 0.0312 * r_(Bet, 2.1) - 0.184 * sqr(Bet4) +

L1 * Bet4 / (1.0 - Bet4) - 0.0337 * L2 * r_(Bet, 3)

end;

if NSuzA[NNIT] = 1 then Cb := 0.99 - 0.2262 * r_(Bet, 4.1);

{Для сопла Вентури Cb = С, так как KRe = 1}

if NSuzA[NNIT] = 2 then Cb := 0.9858 - 0.196 * r_(Bet, 4.5);

{Для труб Вентури Cb = С = const, так как KRe = 1 и Re > 2.е5}

case NSuzA[NNIT] of

3: Cb = 0.984;

4: Cb = 0.995;

5: Cb = 0.985

end;

{Расчет коэффициента расхода сужающего устройства и расхода при числе Рейнольдса, стремящемся к бесконечности}

Alfa := Cb * Ее;

Qcb := 0.039986 * Alfa * KSh * Kk * Eps * sqr(Dd) * sqrt(1.e3 * Dp * ROX) / Roc;

Re := 4.e6 * Qcb * Roc / 3.6 / 3.141592653 / MUX / Dt;

{Расчет поправочного коэффициента на число Рейнольдса}

case NSuzA[NNIT] of

0: KRe := 1.0 + 1.426 / (1.0 + Cb * r_(Re, 0.75) / 64.28 / r_Bet, 2.5));

1: KRe := 1.0 + 0.86 / (1.0 + Cb * r_(Re, 1.15) / 923.9 /

sqr(Bet) / (33.0 * r_(Bet, 2.15) - 17.5));

2: KRe := 1.0;

3: KRe := 1.0;

4: KRe := 1.0;

5: KRe := 1.0;

end;

{Определение действительного значения числа Рейнольдса}

Re := Re * KRe;

{Расчет поправочного коэффициента на шероховатость внутренней поверхности

измерительного трубопровода с учетом числа Рейнольдса для всех сужающих

устройств, кроме труб Вентури}

if (NSuzA[NNit] <= 2) and (RSh <> 0.0) then begin

Qcb := Qcb / KSh;

if Re > 1.e4 then begin

if Re < 1.e6 then ARe := 1.0 - sqr(Ln(Re) / 2.3026 - 6.0) / 4.0

else ARe := 1.0;

KSh := 1.0 + Bet4* R0 * ARe

end;

if (Re <= 1.e4) or (KSh <= 1.0005) then KSh := 1.0;

Qcb := Qcb * KSh

end;

{Определение коэффициента истечения для труб Вентури в зависимости от числа Рейнольдса}

if (Re < 2.e5) and (NSuzA[NNIT] > 2) then

case NSuzA[NNIT] of

3: begin

if Re <= 6.e4 then Cb := 0.957;

if (Re > 6.e4) and (Re <= 1.e5) then Cb := 0.966;

if (Re > 1.e5) and (Re <= 1.5e5) then Cb := 0.976;

if Re > 1.5e5 then Cb := 0.982

end;

4: begin

if Re <= 4.e4 then Cb := 0.970;

if (Re > 4.e4) and (Re <= 8.e4) then Cb := 0.977;

if (Re > 8.e4) and (Re <= 1.2e5) then Cb := 0.992;

if Re > 1.2e5 then Cb := 0.998

end;

5: begin

if Re <= 6.e4 then Cb := 0.960;

if (Re > 6.e4) and (Re <= 1.e5) then Cb := 0.970;

if Re > 1.e5 then Cb := 0.980

end;

end;

KCb := 1.0;

{Определение поправки на коэффициент истечения для труб Вентури, в

зависимости от числа Рейнольдса}

if (Re < 2.e5) and (NSuzA[NNIT] > 2) then

case NSuzA[NNIT] of

3: KCb = Cb/0.984;

4: KCb = Cb/0.995;

5: KCb = Cb/0.985;

end;

(Расчет расхода и количества среды при действительном значении числа Рейнольдса}

Qc := Qcb * KRe * KCb; Vcv := Qc * TauAv; Vc := Vcv;

if (NSubA[NNit] = 22) or (NSubA[NNit] = 23) then begin

Vm := Vcv * Roc / 1000.0; Qc := Qc*Roc/1000.0 end;

end; { QCalc }

{-----------------------------------------------------------------------------------------------------}

{Расчет погрешностей определения теплоты сгорания}

Procedure HSP;

const

DHS: array[1..31] of real = (0.11,0.11,0.28,0.42,0.42,0.0,0.0,0.0,

0.0,0.0,0.14.0.22.0.28,0.0,0.0,0.0,

0.41,0.14,0.0.0.41,0.0,0.0,0.0,0.0,

0.0,0.0,0.0,0.0,0.11,0.5,0.0);

HsNg1: array[1..16] of real = (37.04,64.91,92.29,119.7,119.3,

147.0,146.8,174.5,201.8,229.2,0.0,

0.0,23.37,0.0,11.76.11.89);

HsNg2: array[1..16] of real = (33.37,59.39,84.94,110.5,110.1,

136.0,135.7,161.6,187.1,212.7,0.0,

0.0,21.53,0.0,11.76,10.05);

var

H1,H2,SH1,SH2 : real; I : byte;

begin { HSP }

if NSUBA[NNIT] = 0 then begin

if (NMETHKA[NNIT] = 0) or (NMETHKA[NNIT] = 1) then begin

H1:=(0.51447*ROSC+0.05603-0.65689*YA-YY);

H2:=(0.52190*ROSC+0.04242-0.65197*YA-YY);

ERRH1:=sqrt(sqr(0.51447*ROSC*EROS)+sqr(YY*EROSA[18])+

sqr(0.65689*YA*EROSA[17]))/Hl;

ERRH2:=sqrt(sqr(0.52190*ROSC*EROS)+sqr(YY*EROSA[18])+

sqr(0.65197*YA*EROSA[17]))/H2

end else begin

SH1:=0.0; SH2:=0.0; ERRH1:=0.0; ERRH2:=0.0; Zc:=0.0;

for I := 1 to 16 do begin

Zc := Zc + RIM[I] * Bi[I]; SH1:=SH1+RIM[I]*HSNG1[I];

SH2:=SH2+RIM[I]*HSNG2[I];

ERRH1:=:ERRH1+sqr(RIM[I]*HSNGl[I]*EROSA[I+6]);

ERRH2:=ERRH2+sqr(RIM[I]*HSNG2[I]*EROSA[I+6])

end; {endfor}

Zc := 1.0 - sqr(Zc); ERRH1:=Zc*sqrt(ERRH1)/SHl;

ERRH2:=Zc*sqrt(ERRH2)/SH2

end; {endif}

end else begin

ERRH1:=DHS[NSUBA[NNIT]]; ERRH2:=ERRH1

end; {endif}

end; { HSP }

{---------------------------------------------------}

function r_; begin r_:=exp(R*ln(A)) end;

END. { ERRQSNX }

Ключевые слова: расход, количество, жидкость, газ, среда, перепад давлений, расчет, погрешность

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Процедура расчета расхода и количества жидкостей и газов

3.1 Исходные данные

3.2 Выходные данные

3.3 Листинг процедуры расчета расхода и количества жидкостей и газов

4 Модуль расчета погрешности определения расхода и количества жидкостей и газов

4.1 Исходные данные

4.2 Выходные данные

4.3 Листинг модуля расчета погрешности определения расхода и количества жидкостей и газов